| TRD: | Dep | Serie | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons |  | Fecha: | DD | MM | AA | Hora: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Organización responsable del muestreo | LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS DE CORPOURABA |
| --- | --- |
| Muestreador | Muestreador X |
| Objetivo de la investigación | Determinar las concentraciones de los analitos pertenecientes a los grupos de Minerales, Nutrientes, Metales Traza, Demandas, entre otros (según alcance), en matrices de agua natural, residual y otras, para el cálculo de la incertidumbre asociada al muestreo como requisito del numeral 7.6.1 de la norma ISO/IEC 17025:2017. |
| Requisitos para la cadena de custodia | Se tomará en cuenta el ‘’D-7.3-01 PROTOCOLO DE MUESTREO’’ y ‘’D-7.3-02 ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS’’ versión vigente, asegurando la correcta identificación, preservación y trazabilidad de todas las muestras. |
| Tiempo de caducidad y preservación de muestra | Se seguirán los lineamientos del Standard Methods (SM) y métodos de referencia para cada analito. |
| Objeto de estudio de muestreo | Río, caño o vertimiento de la jurisdicción de CORPOURABA, seleccionado por ser representativo de las actividades de monitoreo. |
| Mensurando | Concentración de los analitos listados en el alcance del laboratorio, expresada en las unidades correspondientes (mg/L, µg/L, NMP/100mL, etc.). |
| Detalles del lugar de muestreo | OPCIÓN 1 (Aguas superficiales): El muestreo se realizará en un tramo de 100 m de un río/ caño de la región. OPCIÓN 2 (Vertimientos): El muestreo se realizará en un vertimiento puntual de una empresa colaboradora. Las coordenadas y dirección específica se definirán en el momento de la validación. |
| Tamaño de muestra | Se calculará el volumen total necesario para todos los análisis. Este volumen se determinará sumando los volúmenes requeridos para cada grupo de análisis. |
| Criterio de selección o rechazo de muestras | Se rechaza la muestra si la concentración del analito se encuentra por debajo del límite de cuantificación, invalidando el cálculo de incertidumbre para ese rango. Se documentarán estas ocurrencias. |
| Metodología de muestreo |  |
| Técnica de muestreo aplicada | Muestreo puntual o compuesto. Se seleccionará la técnica que sea de aplicación rutinaria para el laboratorio y se aplicará consistentemente durante todo el estudio de acuerdo al Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 de IDEAM. |
| Puntos de muestreo | Se seleccionarán 8 objetos de estudio del muestreo (puntos de muestreo o eventos de vertimiento). Con el fin de capturar la variabilidad ambiental y obtener datos agrupados, el procedimiento será el siguiente: en cada punto se tomarán 2 submuestras (A y B), las cuales constituirán 16 submuestras. Para asegurar la independencia de las submuestras y reflejar distintas condiciones, se aplicará una variación espacial; La ubicación de la toma de la submuestra A y B se desplazará ligeramente dentro del tramo establecido. (10 metros aguas arriba o aguas abajo del punto A) Alternativa: En lugar de puntos fijos, se podrán elegir 8 eventos de vertimiento ocurridos en 8 momentos diferentes, realizando la toma de las 2 submuestras (A y B) en cada evento con un lapso de tiempo de 50 minutos. |
| Patrón de muestreo | Se usará balde verificado de 12 L, recipientes de plástico, recipientes de vidrio, según la preservación de almacenamiento estipulado en el SM. |
| Equipos usados para la toma de muestra | Balde de 12 L, muestreador de profundidad (si es necesario), medidores multiparámetro de campo (previamente calibrados). |
| Volumen del Balde | El balde tiene una capacidad máxima de 12 L con salida de agua con grifo lateral que facilita homogenización. |
| Fecha y hora de muestreo | Se determina dependiendo de la disponibilidad de transporte y condiciones climáticas o externas que permitan la ejecución del muestreo. |
| Codificación de la muestra | Cada muestra se identificará de forma unívoca. La codificación reflejará el muestreador, el día y la submuestra. Punto de muestreo; Muestra (A); Muestra (B). M1; M1A; M1B. M2; M2A; M2B. M3; M3A; M3B. M4; M4A; M4B. M5; M5A; M5B. M6; M6A; M6B. M7; M7A; M7B. M8; M8A; M8B. Las muestras deberán ser radicadas y colocadas a la mayor brevedad posible dentro del cuarto frío, donde se conservarán para su posterior análisis. |
| Cantidad de muestras y análisis. | Se obtendrán 8 objetos de estudio. De cada objeto se toman 2 muestras independientes, totalizando 16 muestras. Cada muestra será analizada por duplicado, generando 32 resultados por parámetro (8 objetos × 2 submuestras × 2 análisis ). |
| Esquema del diseño metodológico del muestreo. (Método duplicado) | Nota: La diferencia entre A y B refleja principalmente la variabilidad entre submuestras, o sea la parte de muestreo. La parte analítica se obtiene de la variabilidad dentro de cada submuestra entre las réplicas analíticas. |
| Estimación de la Incertidumbre asociada al muestreo | Realizar el paso a paso para estimar la incertidumbre final expandida asociada al muestreo. Esta estimación se debe realizar por cada analito de interés de forma independiente. ### Paso 1: Organización de los datos en Excel Cree una tabla con la siguiente estructura MUESTRA; Submuestra 1; Analisis 1; Submuestra 1; Analisis 2; Submuestra 2; Analisis 1; Submuestra 2; Analisis 2. M1; M1A1; M1A2; M1B1; M1B2. M2; M2A1; M2A2; M2B1; M2B2. M3; M3A1; M3A2; M3B1; M3B2. M4; M4A1; M4A2; M4B1; M4B2. M5; M5A1; M5A2; M5B1; M5B2. M6; M6A1; M6A2; M6B1; M6B2. M7; M7A1; M7A2; M7B1; M7B2. M8; M8A1; M8A2; M8B1; M8B2. Paso 2: Cálculo de promedios por submuestra - Promedio de la submuestra A: xi1=xi1+xi22 - Promedio de la submuestra B: xi2=xi3+xi42 Paso 3: Cálculo de la suma de cuadrados analítica (dentro de cada submuestra) ### Para la submuestra A: SSanal,i1​=(xi1-xi1)2+ (xi2-xi1)2 ### Para la submuestra B: ​ SSanal,i2=(xi3-xi2)2+ (xi4-xi2)2 - Suma de cuadrados analítica total: SSanal=i=18(SSanal,i1+ SSanal,i2) Paso 3: Cálculo de la suma de cuadrados de medición (entre submuestras) Para cada objeto, calcule la suma de cuadrados ponderada de las diferencias entre los promedios de las dos submuestras y el promedio general de las cuatro mediciones de ese objeto: - Promedio general del objeto i: xi=xi1+xi2+xi3+xi44 - Contribución a la suma de cuadrados entre submuestras: ​ SSmed,i=2 x [(xi1-xi)2+ (xi2-xi)2] - Suma para todos los objetos: ### SSmed=i=18SSmed,i1Paso 6: Grados de libertad - Grados de libertad analíticos (gl_anal) Total de análisis: 8 objetos × 2 submuestras× 2 análisis=32 Número de submuestras: 8×2=16 Grados de libertad analíticos: gl anal=32−16=16 - Grados de libertad medición (entre submuestras): Número de submuestras: 8 muestras × 2 submuestras gl_med = 16 – 8 = 8 ### Paso 7: Cálculo de varianzas ### Varianza analítica: ### S2anal=SSanalglanal ### Varianza analítica medición (que incluye la varianza de muestreo más la mitad de la varianza analítica, porque cada promedio de submuestra se basa en dos análisis): ### S2med=SSmedglmed ### Paso 8: Cálculo de la varianza de muestreo ### S2med=S2muest+S2anal2 Despejado tenesmos S2muest=S2med-S2anal2 ### Paso 9: Incertidumbres estándar ### Incertidumbre estándar analítica: uanal= S2anal - Incertidumbre estándar combinada de medición (para un resultado individual, que es el promedio de los dos análisis de una su muestra): umed= S2med , que es equivalente a umed= S2muest+S2anal2 - Incertidumbre estándar de muestreo: umuest= S2med-S2anal2 ### Paso 10: Incertidumbre expandida Con un factor de cobertura k= 2 (para un nivel de confianza aproximado del 95 %): U= 2 x umuest umuestreo%= umuestreoX*100 |

Nota importante

Este procedimiento asume que los datos tienen una distribución aproximadamente normal y que no hay valores atípicos. Si se detectan desviaciones significativas, se recomienda usar métodos robustos (ANOVA robusto) o transformaciones logarítmicas, según lo indicado en la guía EURACHEM.